Łódź, 23.01.2025 r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

- Dotyczy: Dostawa materiałów szewnych   - numer sprawy: 3/D/25

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw pytań nr 1

- Dot. Pakietu 1 - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, o zdolności podtrzymywania tkankowego 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach, wchłanialny w okresie 90-120 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Pakietu 2, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Pakietu 2, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 57 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Pakietu 2, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 17 mm oraz długość nici 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Pakietu 3 - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, z polidioksanonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach, wchłanialny w okresie 180-210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Pakietu 3, poz. 2, 4 - Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Pakietu 4, poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Pakietu 4 - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach, wchłanialny w okresie 90-120 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Pakietu 5, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 90 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Pakietu 5, poz. 4-7 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Pakietu 6, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Pakietu 8 - Czy Zamawiający dopuści szew o czasie wchłaniania do 70 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Pakietu 10 - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilament poliamidowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Pakietu 10 - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilament polipropylenowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2

- Pakiet 5, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez wymogu „ostra”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 5, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 90mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 5, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitki w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 5, pozycja 3-7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 5, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania min 70% po 2 tygodniach? reszta zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 6, pozycja 1, 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pakiet 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 6, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 32mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pakiet 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu 10-14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 7, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej tzn. wykonanej z najwyższej jakości stali typu 300?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 7, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 7, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pakiet 7, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły ½ koła okrągłej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pakiet 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania min 70% po 2 tygodniach, okres wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 8, pozycja 4-5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitki o długości 2x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 2x8mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 9, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 2x10mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 9, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 2x16mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 9, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 2x20mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 9, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 2x25mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 10 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów poliamidowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 10, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3

- Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1:

1.Strony ustalają, iż w przypadku:

a)Zwłoki w dostawie przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień składanych przez Zamawiającego) w terminie określonym w § 5 ust. 1 wraz z niezbędnymi dokumentami, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 50,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia, objętego daną dostawą;

b)zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy objętej wadami za każdy dzień zwłoki;

c)niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień), Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia wykonawcy karą umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 100 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia.

d)odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy;

e)rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie określonym w § 6 ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający