115 SZPITAL WOJSKOWY

Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

ul. Boczna 10,  84-150 Hel

Hel, dn. 23.04.2024 r.

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO.

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr. 3/TP/2024/D

którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego

Zamawiający: 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ul. Boczna 10, 84-150 Hel

w dniu: 19-22.04.2024 r. otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących wyjaśnień:

Pozycja nr 5- ssak elektryczny z uchwytem do karetki transportowej

Dot. Pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości ssak elektryczny z parametrem przepływu/zasysania max 24l/min? Jak wynika z opinii użytkowników parametr ten jest wystarczającym do prawidłowego funkcjonowania nawet w bardzo wymagających sytuacjach.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pkt  4 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej                                                   jakości ssak elektryczny z maksymalnym podciśnieniem 80kPa? Jak wynika z doświadczenia i opinii użytkowników wysokość tego parametru z którego wynika parametr w poz. nr 3. jest wystarczający do prawidłowego funkcjonowania nawet w bardzo wymagających sytuacjach.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dot. Pkt 5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej                                                   jakości ssak elektryczny o poziomie głośności pracy 55dB? W ocenach użytkowników zawsze słyszeliśmy opinię, że proponowany przez nas ssak jest bardzo cichy.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pkt 10 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej                                                   jakości ssak elektryczny z czasem pracy na zasilaniu akumulatorowym do 45 minut przy maksymalnej mocy ssania? Ssak będąc w karetce zawsze może być ładowany z gniazda.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pkt 12- Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej                                                   jakości ssak medyczny o wadze 5kg? W ocenie użytkowników jest to poręczny i lekki ssak elektryczny.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakiet nr 1 :

Dotyczy Respirator transportowy:

- W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści urządzenie renomowanego  europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard 2, będący na wyposażeniu wielu ambulansów i szpitali w Polsce, charakteryzujący się następującymi parametrami:

- Zasilanie pneumatyczno – bateryjne

- Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci  i niemowląt w trakcie transportu ambulansem i w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego

- Odporny na wstrząsy

- Waga samego respiratora ok. 2,5 kg

- Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar

- Zużycie gazu napędowego ok. 250 ml/min przy PEEP równym 0 mbar i ciśnieniu wdechowym 20 mbar – wentylacja osoby dorosłej zgodnie z ERC zużycie gazu ok. 25 ml na cykl oddechowy (przy 10 odd/min)

- Maksymalny przepływ do 80 l/min

- Zasilanie 12V/230V w zestawie zasilacz 230V

- Układ pacjenta z zaworem umożliwiający wentylację bierną 100% jednorurowy

- Ładowanie od 0 do 95 % 3,5 h

- Zasilanie z baterii  10 h w warunkach pracy ambulansu

- Wentylacja 100% tlenem i Air Mix (stężenie O2 uzależnione od parametrów wentylacji i zawiera się w przedziale ok. 55% do 75%)

- Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych

- System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora

- Tryb CPR – oddech automatyczny (pacjent zaintubowany) lub oddech podawany ręcznie (cykl 30:2 lub 15:2), pauza na czas analizy rytmu, metronom sygnalizujący uciski (możliwość wyłączenia)

- Możliwość wykonania oddechu spontanicznego na każdym etapie wentylacji – tryby IPPV i SIMV; bez blokowania automatycznie cyklu wentylacji

- Możliwość rozbudowy o tryby PCV, aPCV, BiLevel+ASB, PRVC + ASB

- Tryby wentylacji IPPV, SIMV+ASB, CPAP+ASB, RSI, CPR, Demand,

- NIV dostępna w trybie CPAP, CPR, RSI, Demand,

- Tryb Demand uruchamiany ręcznie

- Tryb CPAP – regulacja PEEP i ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa, przepływ automatyczny

- Tryb ratunkowy – natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji dorośli/dzieci/niemowlęta z prekonfigurowanymi ustawieniami dla każdej grupy wiekowej

- Prekonfigurowane ustawienia dla trybów ratunkowych zgodne z ERC, z możliwością ustawienia własnych startowych parametrów

- Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie 5-50 oddechów/min

- Objętość oddechowa regulowana w zakresie  50 – 2000 ml

- Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie od 0 do 30 cmH2O – integralna funkcja respiratora

- Ciśnienie w drogach oddechowych regulowane w zakresie 10-65 mbar

- Czułość triggera: -1,3 mbar przy PEEP > 0 i -0,8 mbar przy PEEP = 0

- Bezdech 4-60 s

- Zakres manometru od -5 do +70 cm H2O

- Stosunek I:E – 1:1 w trybie RKO 30:2, 15:2 oraz RSI ręczny od 1:4 do 4:1Czas wdechu od 0,2 s do 9,6 s

- Wyzwalacz automatyczny - ciśnieniowy

- Zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru

- Zakres temperatur pracy -20  – + 50˚ C

- Przechowywanie -40 – +70˚ C

- IP 54

- Zgodny z normą RTCA DO 160 G

- Zgodny z normami EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3

- Obrazowanie następujących parametrów: ciśnienie PEEP, ciśnienie maksymalne wdechowe, objętość oddechowa, objętość minutowa, częstość oddechowa

- Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim.

- Alarmy: bezdechu, nieszczelności układu, wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych, rozładowanego akumulatora/braku zasilania

- Zapis danych na karcie pamięci SD: testy systemu, rejestr zdarzeń

- Możliwość rozbudowy o opcję Bluetooth

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  bez zmian. Zamawiający dopuści każde urządzenie o parametrach nie gorszych niż opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ „Formularz techniczno-cenowy”.

Dotyczy Ssak elektryczny z uchwytem:

- Prosimy o dopuszczenie ssaka elektrycznego, popularnego w Polsce modelu Accuvac, posiadający zasilanie prądu stałego typowo dla ambulansów 12-15V, poziom generowanego hałasu poniżej 70 dB, skokowa regulacja ciśnienia 0,1 do 0,8 bar, czas pracy 60 minut, waga ok 4,7 kg, spełniający pozostałe wymagania OPZ.

Odpowiedź:  Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Dotyczy pakiet nr 1

Czy Zamawiający  wydzieli z pakietu nr 1  pozycję  respirator  transportowy oraz ssak elektryczny z uchwytem  oraz utworzy dla tego asortymentu odrębny pakiet?

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Dotyczy pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wydłużenie terminu  reakcji serwisowej  na  informację o  awarii do 72  godzin od daty zgłoszenia  usterki?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Niniejszy dokument jest integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

KOMENDANT

/podpisano na oryginale/