Wejherowo, dnia 03.01.2024 r.

D.25C/250/2/2025

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ PRODUKCJI DRAGER W LOKALIZACJI: SZPITAL W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/48-85rj/24, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

W odniesieniu do zadania nr 4, pkt. 3, zauważyliśmy, że w dokumentacji przetargowej wymieniono inkubator Isolette C2000 o numerze seryjnym PK05099. Po przeprowadzeniu weryfikacji okazało się, że nie posiadamy takiego urządzenia w naszym systemie. Natomiast mamy zarejestrowany inkubator Isolette C2000 o numerze seryjnym QE22063. Czy mogliby Państwo zweryfikować tę kwestię i potwierdzić, czy wskazany numer seryjny w dokumentacji przetargowej jest prawidłowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zweryfikował informacje i potwierdza, że wskazany w Załączniku nr 9 do SWZ (Zadanie 4 poz. 3) numer PK05099 jest prawidłowy. Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w nazwie modelu w tabeli Załącznika nr 9 (Zadanie 4 poz. 3):

jest: C-200 Insolete a powinno być: C-2000 Isolette.

2. Zapytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do zapisów § 6 projektu umowy dotyczących kar umownych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie wprowadzenia zmian w ich wysokościach oraz szczegółowych zasadach ich naliczania. Poniżej przedstawiamy nasze pytania i sugestie:

A. Obniżenie wysokości kar za zwłokę (ust. 10):

Czy istnieje możliwość obniżenia stawki kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z 1% do 0,5% wartości ryczałtowej ceny jednostkowej miesięcznej brutto za każdy dzień zwłoki?

Proponowana zmiana pozwoli na bardziej zrównoważony podział ryzyk kontraktowych przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej motywacji do terminowego wykonania usługi.

B. Obniżenie wysokości kar za niewykonanie obowiązków (ust. 11):

Czy zamawiający mógłby rozważyć zmniejszenie wysokości kary z 5% do 3% wartości ryczałtowej ceny jednostkowej miesięcznej brutto za każdy przypadek niewykonania obowiązków?

W naszej ocenie takie rozwiązanie lepiej odpowiada potencjalnym skutkom pojedynczych uchybień.

C. Wprowadzenie limitu kar za jedno zdarzenie:

Czy zamawiający zgodzi się wprowadzić maksymalny limit kary za jedno zdarzenie, np. 20% wartości ryczałtowej ceny jednostkowej miesięcznej brutto?

Pozwoli to na zachowanie proporcjonalności pomiędzy wartością usługi a wysokością potencjalnych sankcji.

D. Kumulacja kar (ust. 13 i 16):

Czy zamawiający mógłby rozważyć ograniczenie możliwości kumulacji kar, tak aby za jedno naruszenie (np. jedno opóźnienie) naliczana była tylko jedna kara, zamiast wielu nakładających się sankcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmiany zaproponowane w punktach A i B. W związku z tym, Zamawiający modyfikuje zapisy §6 ust. 10 i ust. 11 Projektu Umowy (załącznik nr 5 do SWZ), które otrzymują brzmienie:

§ 6 ust. 10:

„W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i potrącania kary umownej w wysokości 0,5 % wartości ryczałtowej ceny jednostkowej miesięcznej brutto  za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu usługi.”

§6 ust. 11:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 3 % kwoty ryczałtowej jednostkowej miesięcznej brutto za każdy przypadek niewykonania obowiązków o  których mowa w § 3 ust. 3 lit. b)-h)  niniejszej Umowy w odniesieniu do aparatury, której dotyczy niewykonanie umowy.”

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane w punktach C i D.

3. Zapytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do zadania nr 3, w którym znajduje się miernik wymagający kalibracji zgodnie z zaleceniami producenta co 12 miesięcy, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących tej procedury. Kalibracja wymaga użycia specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej. Czy w związku z powyższym Zamawiający potwierdza konieczność uwzględnienia w ofercie przeglądu technicznego połączonego z kalibracją miernika bilirubiny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza konieczność uwzględnienia w ofercie przeglądu technicznego połączonego z kalibracją miernika bilirubiny.

4. Zapytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do zadania nr 2 w którym znajdują się respiratory Savina 300 w których podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację zaworów Bypass i Exp valve, czujnika O2 i zaworu kalibracyjnego V4, klawiatury membranowej, diód informacyjnych, wyświetlacz LCD klawiatury membranowej, diód informacyjnych, napięcia offsetu V_PAW_INSP i V_EXP_INSP przy pomocy HIT Software. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający będzie wymagał, zgodnie z zapisami §3 ust 3 Projektu Umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

5. Zapytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do wymogu podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że nasze urządzenia nie zapisują, przechowują ani przetwarzają danych osobowych. W ramach realizacji usługi nie mamy również dostępu do takich danych. W związku z tym nie zachodzi przesłanka do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie z przepisami RODO.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem